 大连市第五人民医院询价函


大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目询价函
各供应商：

大连市第五人民医院拟采购便携式睡眠监测，预算4.5万元（最高限价3万元）。现诚意邀请贵公司对“大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目”进行报价，报价超出采购预算及最高限价的，视为无效。

采购需求

设备参数

1.1、适用于呼吸科、循环科、耳鼻喉科及其他相关科室；

1.2、整机满电量时可连续记录不低于10小时；

（二）性能参数

2.1、监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等；

2.2、需实时显示包括口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量等数据；

2.3、导联阻抗需具备提醒功能，显示传感器连接状态及脱落提示；

2.4、探测胸腹呼吸运动、采用呼吸感应体积描记技术;

2.5、需具备数据记录、数据抹除、状态查询等功能

2.6、CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，出具整晚的压力滴定报告；

（三）软件功能

3.1、全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面；

3.2、分析软件应符合AASM2.6标准，实现集成数据共享和分级诊疗平台，平台需免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建。

3.3、可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。

（四）配置

设备配套包括血氧传感器2套、可重复使用体积描记式胸腹绑带2套。

（五）质量标准

按照国家标准和行业标准执行，产品的质量标准包括产品性能标准、安全标准、可靠性标准、环境标准和法规标准等。测量精度、分辨率、测量范围、稳定性、响应时间、仪器的电气安全、机械安全、防护措施、辐射安全。
二、报价文件报送

若贵公司有意参加此次报价，请将报价文件密封后加盖单位公章，于2026年1月20日8:00前送至大连市第五人民医院F座215采购办，逾期者视为放弃。
三、报价须知

1.投标人应满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之相关规定。

2.投标文件中应包含《大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目报价表》（附件1）、《大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目响应表》（附件2）、《信用承诺书》（附件3）、营业执照等材料。

3.未响应“★”的条款的投标文件视为无效文件。

4.投标人需为在中华人民共和国境内依法成立的具有供货能力的投标人。

5.投标人为生产厂商的须具有有效的《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；投标人为代理商的须提供所投产品生产厂家的有效《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械生产企业备案凭证》；

6.所投产品为医疗器械的，投标人为代理商的须提供与所投医疗器械产品对应的有效《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营企业备案凭证》；

7.所投产品为医疗器械的，投标人须提供所投产品的有效《医疗器械注册证》（含医疗器械产品注册登记表相关内容）或《医疗器械备案证明》，“ 食药监械（准、进、许）字 ” 的注册证还须提供《医疗器械产品注册登记表》。

8.所投产品为进口产品的，投标人需提供所投医疗器械产品的进口授权。
9.投标文件封面须注明投标项目名称、投标单位名称、联系人姓名及联系方式，投标文件每页须加盖公章并密封完好。

10.投标人参加我方采购项目时，基本资格条件采取“信用承诺制”，投标人提供《信用承诺书》（附件3）即可参加采购活动，在投标（响应）文件中无需再提供财务状况报告、依法缴纳税收和社会保障资金记录、无重大违法记录等证明材料。投标人应当遵循诚实信用原则，不得作出虚假承诺。投标人承诺不实的，属于提供虚假材料，应依法承担相应的法律责任。投标人须在《信用承诺书》上签字并盖章，一份放入投标文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

投标人可自行选择是否提供《信用承诺书》，若不提供，请登录国家企业信用信息公示系统，将包括但不限于投标人的基础信息、行政许可信息、行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息等内容打印并盖章，一份放入报价文件中，一份在递交投标文件时直接交予我方。

四、确定中标及合同签订

本次采购以满足采购需求且所报价格最低的原则确定中标单位。

五、付款方式

货到安装，调试完毕并经我方最终验收合格后，成交供应商于15个工作日内开具全款增值税普通发票，我方在收到合格发票后 60 日内以支票或电汇方式向成交供应商支付合同价款的100%。

六、其它要求

1.质保期：至少3年，质保期自产品最终验收合格之日起算。

2.交货期：合同签订之日起30个工作日内。

3.交货地点：大连市第五人民医院指定地点。
4.本项目不接受联合体投标。

5.验收标准：成交供应商供应产品的生产日期必须为实际供货日起1年以内，如有特殊情况成交供应商须提前与我方沟通，经我方同意后成交供应商方可供货。设备安装、调试、培训完毕且所有配件均到货后，所有审批验收合格后，能够达到临床使用要求。我方组织院内验收组进行最终验收。

6.免费安装及改造：成交供应商负责设备的运输、安装、调试及安装场地改造和安装完毕后恢复至原有状态等，直至设备可以正常使用，需免费提供安装所需的材料及工具，供货到我方指定地点，全部费用由成交供应商支付。

7.维修服务及软件升级
：（1）在免费保修期产品如有问题，成交供应商或生产厂家须免费更换响应部件及所含全部消耗性配件（消耗性配件另有约定的除外），免收相应人工工时费等费用，年度定期预防性维护保养次数不少于2次。（2）保修期外我方未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。（3）成交供应商或厂家售后服务部门将在电话报修30分钟之内响应， 如未能有效解决，48小时之内必须至现场处理故障（不可抗拒力量下除外），未按时响应或到场处理故障的，每次应在承诺质保期的基础上再延长30天保修。（4）设备终身维修并应持续提供优质的服务，如需更换配件，配件须在订货后的15个工作日内到货（如不能及时到货需提供备用机）并在安装后免费保修6个月，成交供应商或生产厂家保证设备安装后8年内的零配件供应。（5）医用设备年完好率（8小时/日）不低于95%；若由于成交供应商的产品质量或售后服务问题的原因所导致年完好率低于95%，每超过一天，保修期后延不低于5天。（6）成交供应商须免费提供主机、零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护说明书（中文或中英文对照）。免费提供系统操作和维修的必要的专用工具及技术咨询。（7）可以提供完善的培训内容，成交供应商负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。（8）根据用户的需求，成交供应商或生产厂家可随时免费提供数据接口。（9）设备进行软件升级，免收升级费。（10）成交供应商负责设备的运输、安装、调试及安装场地改造和安装完毕后恢复至原有状态等，直至设备可以正常使用，需免费提供安装所需的材料及工具，供货到我方指定地点，全部费用由成交供应商支付。（11）设备出保后，维保费不超过中标金额的10%。

8.售后服务：提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员。

9.验收要求：成交供应商负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。成交供应商负责提供货物的中文说明书、中文使用手册。并承担由此产生的全部费用。

10.其他要求：投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现我方将拒绝付款并退货，成交供应商必须赔偿我方由此造成的所有损失。
11.开评标时，投标单位法人或授权代表可到开评标现场，对本单位投标文件密封性及我方开标合法合规性进行确认，确认无误后，须在《大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目开标现场确认表》（附件3）上签字。如因故不能到场，投标单位须填写《关于无法参加大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目开标的声明函》（简称《声明函》）（附件4），并于接到我方开评标通知之日起1个工作日内将加盖公章的《声明函》扫描件通过邮件（dlwycgb@126.com）发送至我方联系人，3个工作日内将加盖公章的《声明函》纸质版原件直接送达或邮寄送达至我方联系人，逾期发送或未送达《声明函》，则视为投标单位默认投标文件密封性完好且对我方开标合法合规性无异议。

七、联系方式

联系人：王智豪、邵兵捷

联系电话：0411-81880147、0411-81880166

地址：大连市沙河口区黄河路890号，大连市第五人民医院F座215室
附件：1.大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目报价表

2.大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目响应表

3.信用承诺书

4.大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目开标现场确认表

5.关于无法参加大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院 

                              2026年1月14日 

附件1

大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目报价表

	序号
	货物名称
	医疗器械注册证

（医疗器械备案凭证）产品名称
	品牌
	型号、

规格
	投标单价

（元）
	数量（套）
	合计

（元）

	1
	便携式睡眠监测
	
	
	
	
	1
	

	合计
	                  元


注：所有价格系用人民币表示，单位：元，保留小数点后两位，按四舍五入原则。

投标单位（盖章）：

日   期：2026年  月  日
附件2

大连市第五人民医院便携式睡眠监测

采购项目响应表

	序号
	需求
	是否响应
	偏离情况

	设备参数

	1
	适用于呼吸科、循环科、耳鼻喉科及其他相关科室
	
	

	2
	整机满电量时可连续记录不低于10小时
	
	

	性能参数

	3
	监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒、数据良好标识等
	
	

	4
	需实时显示包括口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、记录时长、电池电量等数据
	
	

	5
	导联阻抗需具备提醒功能，显示传感器连接状态及脱落提示
	
	

	6
	探测胸腹呼吸运动、采用呼吸感应体积描记技术;
	
	

	7
	需具备数据记录、数据抹除、状态查询等功能
	
	

	8
	CPAP压力监测技术，可连接不同品牌任意型号的呼吸机，出具整晚的压力滴定报告
	
	

	软件功能

	9
	全中文界面和打印报告，可选配英文、法文等其他语种的用户界面
	
	

	10
	分析软件应符合AASM2.6标准，实现集成数据共享和分级诊疗平台，平台需免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建
	
	

	11
	可生成PDF和word版本报告，报告模板可修改，可导入导出EDF数据包。
	
	

	配置

	12
	设备配套包括血氧传感器2套、可重复使用体积描记式胸腹绑带2套。
	
	

	其他

	13
	验收标准：成交供应商供应产品的生产日期必须为实际供货日起1年以内，如有特殊情况成交供应商须提前与我方沟通，经我方同意后成交供应商方可供货。设备安装、调试、培训完毕且所有配件均到货后，所有审批验收合格后，能够达到临床使用要求。我方组织院内验收组进行最终验收。
	
	

	14
	免费安装及改造：成交供应商负责设备的运输、安装、调试及安装场地改造和安装完毕后恢复至原有状态等，直至设备可以正常使用，需免费提供安装所需的材料及工具，供货到我方指定地点，全部费用由成交供应商支付。
	
	

	15
	维修服务及软件升级：（1）在免费保修期产品如有问题，成交供应商或生产厂家须免费更换响应部件及所含全部消耗性配件（消耗性配件另有约定的除外），免收相应人工工时费等费用，年度定期预防性维护保养次数不少于2次。（2）保修期外我方未购买保修合同时，维修更换配件仅收取配件成本费，重复维修同一故障不收费。（3）成交供应商或厂家售后服务部门将在电话报修30分钟之内响应， 如未能有效解决，48小时之内必须至现场处理故障（不可抗拒力量下除外），未按时响应或到场处理故障的，每次应在承诺质保期的基础上再延长30天保修。（4）设备终身维修并应持续提供优质的服务，如需更换配件，配件须在订货后的15个工作日内到货（如不能及时到货需提供备用机）并在安装后免费保修6个月，成交供应商或生产厂家保证设备安装后8年内的零配件供应。（5）医用设备年完好率（8小时/日）不低于95%；若由于成交供应商的产品质量或售后服务问题的原因所导致年完好率低于95%，每超过一天，保修期后延不低于5天。（6）成交供应商须免费提供主机、零备件的中英文对照详细清单（含软硬件）及操作维护说明必要的专用工具及技术咨询。（7）可以提供完善的培训内容，成交供应商负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。（8）根据用户的需求，成交供应商或生产厂家可随时免费提供数据接口。（9）设备进行软件升级，免收升级费。（10）成交供应商负责设备的运输、安装、调试及安装场地改造和安装完毕后恢复至原有状态等，直至设备可以正常使用，需免费提供安装所需的材料及工具，供货到我方指定地点，全部费用由成交供应商支付。（11）设备出保后，维保费不超过中标金额的10%。
	
	

	16
	售后服务：提供售后服务承诺，有专门的技术支持和维修人员。
	
	

	17
	验收要求：成交供应商负责设备操作培训等工作，直至该产品可以正常使用为止。成交供应商负责提供货物的中文说明书、中文使用手册。并承担由此产生的全部费用。
	
	

	18
	其他要求：投标活动中如有虚报和欺瞒，一经发现我方将拒绝付款并退货，成交供应商必须赔偿我方由此造成的所有损失。书（中文或中英文对照）。免费提供系统操作和维修的
	
	

	19
	质量标准：按照国家标准和行业标准执行，产品的质量标准包括产品性能标准、安全标准、可靠性标准、环境标准和法规标准等。测量精度、分辨率、测量范围、稳定性、响应时间、仪器的电气安全、机械安全、防护措施、辐射安全。
	
	

	20
	付款方式：货到安装，调试完毕并经我方最终验收合格后，成交供应商于15个工作日内开具全款增值税普通发票，我方在收到合格发票后 60 日内以支票或电汇方式向成交供应商支付合同价款的100%。
	
	

	21
	质保期：至少3年，质保期自产品最终验收合格之日起算。
	
	须写明几年

	22
	交货期：合同签订之日起30个工作日内。
	
	

	23
	交货地点：大连市第五人民医院指定地点。
	
	


注：（1）是否响应由投标人填写；
（2）偏离说明由投标人填写是否有偏离，如有作出文字说明。

投标单位（盖章）：

日    期：2026年  月  日

附件3

信用承诺书

致：大连市第五人民医院

我单位在参与大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目采购活动中，自愿作出承诺：根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求，我单位符合以下条件：

1.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

2.依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

若我单位以上承诺不实，自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺供应商（公章）：

单位负责人或授权代表（签字）：

日   期：2026年  月  日
说明：投标单位可自行选择是否提供本承诺书，若不提供，应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及询价函资格要求提供相应的证明材料。
附件4

大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目

开标现场确认表
	序号
	投标单位
	投标文件是否密封完好

（是√/否×）
	开标是否合法合规

（是√/否×）
	投标单位法人或

授权代表签字

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：本表用于大连市第五人民医院询价采购项目现场开标前投标文件的密封性及开标合法合规性确认

                                       2026年  月  日
附件5

关于无法参加大连市第五人民医院

便携式睡眠监测采购项目开标的声明函

大连市第五人民医院：

贵院定于2026年  月  日  时  分在机关综合楼（F座）六楼第 三 会议室对大连市第五人民医院便携式睡眠监测采购项目进行开评标，我公司因故无法派人到场，我公司郑重声明，对项目开标时投标文件的密封性予以认可，对项目开标过程无异议。

联系人：        ，联系电话：            。

投标单位（盖章）：

日    期：2026年  月  日

1

